## Sheet1
附表3 调研询价目录
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 主要用途、基本参数及配置
1 | 移动交互式气管插管模型 | 1 | 1、模型为成年人上半身，内置锂电池，可用于户外训练。外接设备可通过无线方式和模拟人连接。 2、外接设备可选用平板（IOS/Android/Windows不限）或计算机（Windows），通过扫描二维码或在浏览器内输入地址连接模拟人，外接设备不需要安装软件。 3、系统可用于气管插管流程和气管插管技能的训练和考核。训练模式下，系统可根据操作者使用情况自动评分。考核模式下，教师可对学员的每一操作步骤进行点评和打分。可设置评分参数，增删操作步骤，调整操作次序并设置各步骤分值，导出学员成绩。 4、系统可检测模拟人仰头角度、喉镜使用状况、气管插管插入深度和通气容量、通气时间间隔，并通过虚拟现实技术同步展示气管插入动态、插入位置以及学员的通气曲线。可通过操作日志回顾气管插管整个操作过程，在操作结果中了解学员的操作错误点。 5、系统可针对气管插管操作中常见错误进行训练和考核：如操作流程错误、器械准备不足、仰头角度不正确、气管插入过深、气管插入支气管、气管插入食道；插管时牙齿受压过大；喉镜使用时间过长；通气容量、通气间隔错误、操作时间过长；人文关怀不合格等。 6、若气管插管插入正确位置，通气时可观测到模拟人胸部胸廓起伏，可用听诊器判断插管位置。若气管插管插入支气管，通气时可观测到模拟人单侧胸廓起伏。
2 | 无线智能心肺听诊模拟训练系统 | 1 | 1、产品包括模拟人1具，一个模型可同时连接4个无线听诊器（最多可连接8个）。可根据实际使用情况调整连接听诊器数量。 2、模拟人为无线便携式设计，外观仿真，内置锂电池，电池可连续使用不低于8小时。 3、模拟人心脏、肺部、腹部共有60个听诊点，每个听诊点上可设置音源，可多学员、多个听诊器同时在不同部位听诊，互不干扰。特定心脏听诊点有震颤和传导。 4、在平板端（Android、IOS、windows系统）使用浏览器扫码进入。分训练/考核模式和教学模式。训练/考核模式，听诊器可独立设置，每个听诊器可分别设置不同的病例进行训练或考核。教学模式可供教师教学使用，所有听诊器病例一致。 5、系统软件可显示正面视图、背面视图人体解剖图形，人体图形上显示听诊位置方便操作和示教。 6、病例分为单音听诊、鉴别听诊、多音听诊。 7、教师可以在平板端实时查看到各个听诊器的听诊位置、听诊音源、电量、病例名称、当前工作模式等，并且可对指定听诊器进行听诊音外扩播放。听诊音外扩播放可选择模拟人扩音或平板扩音，音量可在平板端进行调节。 8、无线听诊器外观同真实听诊器，听诊效果真实，音量可调节。内置锂电池，可使用micro-usb充电线进行充电，并配有彩色液晶屏，通过无线与模拟人连接，可通过扫码和不同模拟人快速绑定。 9、无线听诊器在联网模式下，可显示当前连接模拟人编号，听诊器编号，听诊病例名称，听诊音源名称等信息；在飞行模式（不联网）下，可进行单音听诊练习和离线病例听诊，在听诊器液晶屏上会显示相关的听诊音信息。
3 | 腰椎穿刺模型 | 1 | 可以进行以下操作：①腰麻；②硬膜外麻醉；③骶尾麻醉等。 1. 进针时有阻滞感。一旦注入相关部位，会有落空感同时会模拟脑脊液流出。 2. 模型可以立式穿刺和卧式穿刺。
4 | 胸腔（背部）穿刺训练模型 | 1 | 1、可用于临床胸腔穿刺训练：取坐位面向椅背，两前臂置于椅背上，前额伏于前臂上，符合临床需求，可通过叩诊确定穿刺位置，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。 2、可在腋前线、腋中线、腋后线或肩胛下角线等进行穿刺。 3、模型穿刺部位带有电子检测系统，穿刺部位错误会有报警声音提示。
5 | 桡动脉穿刺模型 | 1 | 1、由仿真手部与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，能触诊桡动脉，手感真实。搏动速度和强弱可调节。 2、手掌向上，对桡动脉进行穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。多次穿刺后针眼不明显。 3、可更换皮肤和动脉血管。
6 | 移动交互式儿童心肺复苏模拟人 | 1 | 执行标准：美国心脏学会((AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 1、可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限。 2、模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 3、训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。 4、考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。 5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。
7 | 电子人体气管插管训练模型（带牙齿受压警报） | 1 | 1.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 2.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管气囊固定导管。 3.进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及报警功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 6.指示环甲膜穿刺部位。
8 | 基础创伤模拟人 | 1 | 1.创伤人基本特征和功能： 1.模型为整体人，成年男性，身高175cm(±5%)，手感真实； 2.形态真实，解剖位置准确，体现全身柔韧的肌肤和皮下肌肉组织,仿真皮肤柔韧性良好。 3.体现全身各部位的仿生关节，可任意摆放各种体位；四肢关节能灵活左右弯曲、上下活动。 4.有完整的口鼻腔、气道与食道；支持环甲膜穿刺 5.瞳孔示教：一侧正常瞳孔，一侧散大瞳孔。 6.气管切开护理 7.灌肠法 8.四肢关节左右弯曲、上下活动。 9.为了逼真形象，模型表皮创伤部位与完好皮肤必须为一体，表皮上的创伤呈现有： （1）面部烧伤ⅠⅡⅢ度 （2）前额撕裂伤口 （3）颌骨创伤口 （4）锁骨开放性骨折与胸壁挫伤 （5）腹部创伤伴有小肠突露 （6）右上臂肱骨开放性骨折 （7）右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 （8）左手掌枪弹伤口 （9）右大腿股骨开放性骨折 （10）右大腿复合型股骨骨折
9 | 半身心肺复苏训练模拟人 | 2 | 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准 1.人工手位胸外按压显示报警； 2.人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 3.操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； 4.操作频率：最新国际标准：100- 120次/分钟； 5.按压深度：5-6 CM 6.操作方式：训练操作； 7.瞳孔检查：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识； 8.脉搏检查：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动； 9.电源状态：直流电供电
10 | 无线成人心肺复苏模拟人+模拟除颤仪 | 1 | 1、模该产品执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准； 2、CPR操作：操作方式分为训练、普及和考核三种模式； 3、配有电子显示装置，电子监测实时监控； 4、模拟除颤仪外观及功能和临床真实除颤仪一致。
11 | 综合穿刺与叩诊检查技能训练模型 | 1 | 可以进行多个部位的穿刺训练：右侧颈内静脉穿刺、右侧锁骨下静脉穿刺、右侧股静脉穿刺、右侧气胸穿刺、左侧胸腔积液穿刺、肝穿刺抽脓、腹腔穿刺、心包腔穿刺、心内注射、髂前上棘骨髓穿刺等。 1.触摸式按钮，详细讲解各穿刺部位的临床意义及操作方法。 2.穿刺操作前有语音讲解，操作正确或错误位置有提示音和指示灯提示。 3.训练模式下有语音提示讲解功能，考核模式下无语音提示讲解功能。
12 | 高级心肺腹部检查一体教学系统（教师端） | 1 | 在同一具模型上实现心肺听诊、腹部触诊、血压测量及乳房鉴别触诊功能。电子标准化病人为女性呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，至少包含从头部到大腿根部的解剖结构，标准化模拟病人解剖位置准确，形态逼真，可活动的眼球，瞳孔显示一侧散大一侧正常，可进行瞳孔对比示教。